**نحوه کار با انکوباتور**

1- ابتدا دستگاه [انکوباتور](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1_%28%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%29) را پریز برق وصل نمایید.

2- کلید پاور دستگاه را بر روی عدد 1 قرار دهید تا دستگاه روشن شود.

3-صبر کنید تا نوشته ها بر روی نمایشگر عبور کرده و کلمه RUN مشاهده شود.

4-ولوم تنظیمات را فشرده و نگه دارید تا کلمه STOP  نمایان شود و سپس رها کنید.

5- پس از انجام مرحله بالا بر روی نمایشگر نوشته ای دیده میشود که گزینه آخر P  کاملا خواناست.

نوشته TEMP  میباشد به زبان دیجیتال. با کلیک کردن لحظه ای وارد منوی دما شده و آن را با چرخاندن ولوم تغییر دهید.

پس از تنظیم دمای مورد نیاز با کلیک کردن ولوم آن را سیو کنید.

مجدد به منوی TEMP  بر میگردید.

6- حال با چرخاندن ولوم به طرفین شکل نمایشگر تغییر میکند و گزینه آخر E کاملا خواناست.

نوشته TIME  میباشد به زبان دیجیتال.با کلیک کردن لحظه ای وارد منوی زمان شده و آن را با چرخاندن ولوم تغییر دهید.

زمان برحسب دقیقه میباشد. مقدار OFF به معنی حذف زمان و دائم کار شدن دستگاه میباشد.

*زمان تنظیم شده ، زمان کار دستگاه در دمای تنظیم شده میباشد.*

مثال : دما 37 و زمان 60 تنظیم شده است.یعنی دستگاه 60 دقیقه در دمای 37 درجه مانده و سپس آف میشود.

**نکات ایمنی:**

* جهت خنک شدن دستگاه از باز گذاشتن درب جداً خودداری نمایید.
* از محکم شدن کابل در محل سوکت مطمئن شوید،زیرا سبب جرقه زدن و ذوب شدن کابل شده و امکان آتش سوزی دارد.
* از ریختن مایعات در کف دستگاه جداً خودداری نمایید.
* در هنگامی که دستگاه در حال کار است آن را جابجا نکنید سبب آسیب به قسمت موتور یخچال می شود.
* استفاده از سه راهی و سیم رابط برای این دستگاه به هیچ وجه توصیه نمی شود و در صورتیکه مجبور به استفاده از سه راهی هستین حتما نمونه صنعتی آن را با حداقل ضخامت کابل 1 میل استفاده نمایید.
* دستگاه را با فاصله حدود 15 سانتیمتر از دیوار قرار دهید و آن را به کابینت یا دیوار نچسبانید.